## SISTEMI PENSILI
QUESTIONARIO TECNICO SISTEMI PENSILI
| N.28 Pensili con testata ad orientamento orizzontale (“Pensile orizzontale”) |  | N.11 Pensili con testata ad orientamento verticale ( “Pensile verticale”)
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA RELEASE
CND
N°REPERTORIO
CLASSE DI RISCHIO SECONDO DIRETTIVA 93/42 CE O REGOLAMENTO UE 2017/754
CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 11197
SITO CLINICO O DIMOSTRATIVO VISITABILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Specifiche valide per entrambe le tipologie di Pensili | Specifiche per “Pensile orizzontale” | Specifiche per “Pensile verticale” | REQUISITO MINIMO | REQUISITI APPARECCHIATURE OFFERTE | RIFERIMENTO DOCUMENTO
Pensile a due bracci |  |  | Sì
| unità pensile porta-utenze con testata ad orientamento orizzontale | unità pensile con testata ad orientamento verticale | Sì
Completo di quanto necessario per la corretta installazione, ivi incluso ogni elemento meccanico e di carpenteria necessario ad ancorare al soffitto il sistema offerto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali barre Hilti, putrelle, travi, contropiastre, morsettiere e tutto quanto indispensabile per il corretto ancoraggio a soffitto e collegamento agli impianti di alimentazione elettrici, rete dati e dei gas medicali. |  |  | Sì (specificare)
Ciascun pensile deve:
Avere struttura portante e bracci realizzati in lega leggera, costituiti da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti |  |  | Sì
Avere superfici lisce, prive di interstizi, spigoli vivi e profili taglienti, per una facile ed accurata pulizia e disinfezione |  |  | Sì
Essere modulare |  |  | Sì
| garantire la possibilità di aggiungere in futuro ulteriori accessori, quali ad esempio barre normalizzate, bracci per aste porta-pompe, bracci porta-monitor, ecc. | garantire la possibilità di aggiungere in futuro ulteriori accessori, quali ad esempio piani di appoggio, barre normalizzate, bracci per aste porta-pompe, bracci porta-monitor, ecc. | Sì (specificare)
Consentire di aumentare in futuro il numero delle utenze (prese elettriche, gas, dati, video) [indicare il numero massimo di utenze implementabili sui sistemi offerti] |  |  | Sì (specificare)
Disponibilità di una vasta gamma di accessori |  |  | Sì (specificare)
Essere completo di prese elettriche, dati, video e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature , distribuite preferibilmente su tutti i lati della testata tecnica [specificare dove sono posizionate le prese] |  |  | Sì (specificare)
Garantire facile manovrabilità, bilanciamento e stabilità in ogni posizione |  |  | Sì
Essere dotato di due bracci (3 snodi) |  |  | Sì
| Portata al braccio di minimo 80 kg garantita in qualunque posizione del braccio | Portata al braccio di minimo 140 Kg garantita in qualunque posizione del braccio di sostegno | Sì (specificare)
Avere una lunghezza totale dei bracci tale da massimizzare la copertura degli spazi e coerente con le dimensioni delle sale operatorie riportate nei Documenti Tecnici allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto |  |  | Sì (specificare)
Ogni snodo deve avere un angolo di rotazione non inferiore a 330° con dispositivo di fine corsa regolabile almeno ogni 20° |  |  | Sì (specificare)
Consentire di regolare i movimenti dei bracci tramite freni pneumatici/elettropneumatici o elettromagnetici azionabili in maniera indipendente; |  |  | Sì (specificare)
il sistema frenante deve garantire la massima sicurezza |  |  | Sì (specificare)
Mantenere il sistema di blocco continuamente attivo impedendo movimentazioni involontarie |  |  | Sì (specificare)
| garantire la movimentazione orizzontale del primo braccio e basculante del secondo braccio con un’escursione verticale di almeno 400 m | garantire una movimentazione orizzontale del primo e secondo braccio | Sì (specificare)
| maniglia per la movimentazione ergonomica della testata posizionata in modo comodo e pratico |  | Sì (specificare)
Dotati di sistemi di raccolta cavi/tubi |  |  | Sì (specificare)
Configurazione testata
| Costituita da un sistema orizzontale di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione [specificare dimensioni testata] | Costituita da un sistema verticale di dimensioni compatte (preferibilmente di lunghezza non superiore ad 80 cm) per una facile e veloce sanificazione [specificare dimensioni testata] | Sì (specificare)
| Completa di sistema di ancoraggio per l'inserimento di accessori quali barre normalizzate,bracci porta pompe, bracci porta-monitor, aste porta-flebo | Completa, su tutti i lati della testata, di sistema di ancoraggio per l’inserimento di accessori, quali ad esempio barre normalizzate, bracci porta pompe o porta-monitor, aste porta flebo, piano di appoggio | Sì
| Barra normalizzata | Barra normalizzata posizionabile lungo tutta la colonna su qualsiasi lato | Sì (specificare)
| N.1 stata porta-pompe (da installare solo su n.19 pensili anestesista) |  | Sì (specificare)
|  | N.2 piani di appoggio delle dimensioni di circa 500x400mm con portata utile di circa 50 kg | Sì (specificare)
Dotazione minima utenze
N°6 prese elettriche, singolarmente protette secondo le norme vigenti |  |  | Sì (specificare)
N°1 presa per nodo equipotenziale |  |  | Sì (specificare)
N°2 presa Ossigeno |  |  | Sì (specificare)
N°2 presa Vuoto |  |  | Sì (specificare)
N°2 presa aria medicale 5 bar |  |  | Sì (specificare)
N°1 presa aria 8 bar |  |  | Sì (specificare)
N°1 presa Evacuazione gas anestetici |  |  | Sì (specificare)
| N°1 presa protossido (da installare soltanto su N°2 pensili in due sale Multidisciplinari del Blocco 2) |  | Sì (specificare)
N°1 presa CO2 |  |  | Sì (specificare)
N° 4 prese dati RJ45 |  |  | Sì (specificare)
Predisposizioni per segnali video |  |  | Sì (specificare)
Dichiarazione di conformità secondo le direttive di riferimento (conformità al nuovo regolamento dispositivi medici 2017/745 e s.m.i. o la rispondenza alle disposizioni transitorie previste dall’art. 120 dello stesso) |  |  | Sì (specificare)

## LAMPADE SCIALITICHE GEMELLARI
QUESTIONARIO TECNICO LAMPADE SCIALITICHE GEMELLARI
N.19 Lampade scialitiche gemellari
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA RELEASE
CND
N°REPERTORIO
CLASSE DI RISCHIO SECONDO DIRETTIVA 93/42 CE O REGOLAMENTO UE 2017/754
SITO CLINICO O DIMOSTRATIVO VISITABILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
| REQUISITO MINIMO | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
Lampada scialitica con tecnologia led di ultima generazione | Sì
Due corpi lampada gemellari ancorati separatamente ai lati del plafone filtrante | Sì
Completa di tutto quanto necessario per una corretta installazione, compreso dispositivo di ancoraggio a soffitto, trasformatori di alimentazione e dispositivi di commutazione automatica sulla linea di sicurezza | Sì
Sistema di aggancio a soffitto, in grado di poter installare sullo stesso ancoraggio il sistema scialitico ed i bracci porta-monitor | Sì
Sorgenti luminose di ultima generazione a LED [specificare n° sorgenti luminose/numero elementi] | Sì (specificare)
Idoneo sistema ottico, atto a garantire un'illuminazione uniforme con minimi fenomeni d’ombra [specificare il sistema di gestione delle ombre] | Sì (specificare)
Superfici facilmente sanificabili, non intaccabili da sostanze disinfettanti e detergenti | Sì
Design corpi lampada ottimale per non interferire con i flussi laminari | Sì (specificare)
Garantire la completa copertura dell’area chirurgica | Sì
Idoneo diametro del corpo lampada per un corretto utilizzo in tutte le specialità chirurgiche [specificare diametro corpo lampada] | Sì (specificare)
Massima adattabilità dei bracci e degli snodi, in funzione delle altezze dei locali di installazione, al fine di ottenere la massima movimentazione ed il miglior posizionamento nell’area paziente | Sì (specificare)
Facile manovrabilità e posizionamento, tramite bracci che devono garantire una perfetta stabilità [specificare peso di ciascun corpo lampada] | Sì
Possibilità per i corpi lampada, i monitor ed i loro relativi bracci di ruotare su 360° | Sì
Intensità luminosa massima non inferiore a 150.000 lux [specificare intensità luminosa massima] | Sì (specificare)
Indice di resa cromatica (Ra) non inferiore a 95% [specificare Ra] | Sì (specificare)
Coefficiente di scialiticità elevato | Sì
Specificare illuminazione residua con una maschera | (specificare)
Specificare illuminazione residua con due maschere | (specificare)
Specificare illuminazione residua con un tubo | (specificare)
Specificare illuminazione residua con un tubo e una maschera | (specificare)
Specificare illuminazione residua con un tubo e due maschere | (specificare)
Profondità di illuminazione (L1+L2) almeno pari a 110 cm [specificare L1+L2] | Sì (specificare)
Diametro del campo luminoso massimo pari almeno a 20 cm (ad 1 m) con possibilità di regolazione [specificare diametro del campo luminoso ad 1m] | Sì (specificare)
Temperatura di colore regolabile in almeno 3 step e non inferiore a 3500 K [specificare temperatura di colore e n° step] | Sì (specificare)
Durata dei led non inferiore a 40.000 ore [specificare durata led (ore)] | Sì (specificare)
Impugnatura con manipoli sterilizzabili | Sì
Comandi su corpo lampada che permettano almeno le seguenti regolazioni: | Sì (specificare)
accensione/spegnimento | Sì
intensità luminosa | Sì
temperatura colore | Sì
Entrambi i corpi lampada predisposti per l’inserimento di una telecamera chirurgica | Sì
Per ogni corpo lampada almeno n.5 manipoli sterilizzabili | Sì (specificare)
Per ogni corpo lampada n.1 braccio orientabile porta-monitor (uno per lato) avente le seguenti caratteristiche: | Sì
completo di adattatore/interfaccia in grado di supportare un monitor flat screen di circa 31’’ | Sì (specificare)
in grado di garantire movimentazioni orizzontali e verticali | Sì (specificare)
in grado di garantire ampia libertà di movimento | Sì (specificare)
in grado di garantire adeguato posizionamento dei cavi per il segnale video e per l’alimentazione elettrica del monitor | Sì (specificare)
Telecamera chirurgica full-HD di ultima generazione, completa di tutto quanto necessario per la corretta installazione ed il buon funzionamento | Sì (specificare)
Collegamento Wi-Fi delle telecamere chirurgiche [se presente specificare] | No (specificare)
Le telecamere, 15 in totale, dovranno essere installate sul corpo della lampada scialitica, non obbligatoriamente sul manipolo della stessa [specificare posizionamento telecamera] | Sì (specificare)
In N°1 sala operatoria Multidisciplinare del Blocco 1 è previsto il trattamento di pazienti con particolare sensibilità agli uv, ad esempio pazienti affetti da protoporfiria diseritropoietica. Il sistema offerto dovrà consentire l’esecuzione di interventi anche su tale tipologia di pazienti. La ditta nell’offerta tecnica dovrà descrivere le soluzioni che possono essere adottate, quali a titolo di esempio la possibile apposizione di pellicole anti-uv sulle sorgenti, o altra soluzione idonea da descrivere nella relazione tecnica. | Sì (specificare)
Presenza di un sistema che sia in grado di gestire autonomamente, senza regolazione da parte dell’operatore, le condizioni di illuminazione sul campo operatorio e che mantenga costante le dimensioni del campo di luce, anche modificando la distanza dal campo operatorio [se presente specificare] | No (specificare)
Minimo riscaldamento della lampada a livello della testa degli operatori [specificare energia irradiata ed aumento temepratura in zona testa] | No (specificare)
Funzionalità specifiche per utilizzo in modalità endoscopica e/o durante procedure che utilizzano tecniche di imaging a fluorescenza (verde indocianina) | No (specificare)
Possibilità di avere i dispositivi di comando anche su pannello a parete o altra soluzione fuori dall’area paziente | No (specificare)
Presenza di doppia alimentazione elettrica su ogni corpo lampada | No (specificare)

## SISTEMA VIDEOINTEGRAZIONE
QUESTIONARIO TECNICO SISTEMA DI INTEGRAZIONE SALA OPERATORIA
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA RELEASE
CND
N°REPERTORIO
SITO CLINICO O DIMOSTRATIVO VISITABILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
| REQUISITO MINIMO | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
Sistema di integrazione per sala operatoria di ultima generazione con moduli integrabili ed espandibili, in grado di assicurare la gestione dei segnali audio e video in blocco operatorio. | Sì
Sistema, sia in configurazione “base” che “avanzata”, completo di tutti i componenti hardware e software, inclusi cablaggi, armadi e tutto quanto necessario ai fini del corretto funzionamento | Sì
Deve consentire le seguenti funzionalità:
1. routing audio-video | Sì
2. registrazione digitale | Sì
3. streaming | Sì
4. videoconferenza (solo nelle sale con configurazione “avanzata”) | Sì
Deve essere funzionale alle esigenze:
o medico-cliniche | Sì
o didattiche | Sì
o organizzative | Sì
Esplicitare la destinazione d'uso del sistema offerto | Specificare
Il sistema deve garantire:
Gestione completa di qualsiasi segnale audio-video generato in sala operatoria (ad esempio segnali provenienti da telecamere, colonne endoscopiche, colonne per laparoscopia, microscopi operatori, monitor parametri vitali, PACS, ecc.) | Sì
Invio di un qualunque flusso audio-video d’ingresso sulle differenti destinazioni (monitor di visualizzazione, connessioni in uscita, dispositivi di registrazione ecc.) | Sì
Comunicazione verso l’esterno della sala di segnali audio/video | Sì
Qualità delle immagini mantenuta a livello nativo, cioè senza alterare la risoluzione originale e garantendo sempre la massima qualità di visualizzazione | Sì
Qualità dei componenti tale da rendere il segnale indistinguibile dall’originale e restituito senza ritardi apprezzabili | Sì
Deve essere conforme alle normative vigenti (linee guida AGID e GDPR) | Sì
Il dato archiviato deve presentare la massima fruibilità nel rispetto della normativa vigente | Sì
Deve essere scalabile, garantendo facilità di espansione nell’acquisizione futura di ulteriori sorgenti video o audio | Sì (specificare)
Deve garantire l’integrazione con sistemi informativi di terze parti in uso in Fondazione, ad esempio importazione liste operatorie o importazione DICOM | Sì
Deve essere completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento (ad esempio armadio rack, cavi di collegamento, eventuali encoder/decoder, adattatori, ecc.) | Sì (specificare)
Deve consentire il controllo della telecamera ambientale, della telecamera chirurgica e delle luci ambientali di sala | Sì
Deve garantire la possibilità di configurare settaggi di sala differenti personalizzabili per ciascun operatore/chirurgo. [Specificare il numero di memorie disponibili/configurazioni personalizzabili per ciascuna sala] | Sì (specificare)
Infrastruttura
Il sistema potrà utilizzare cavi in rame (ad esempio RJ45 cat 6 minimo), ovvero in fibra ottica per segnali video | Specificare
La distribuzione video potrà avvenire tramite matrice video standard opportunamente dimensionata per numero di porte e tipologia di segnali gestiti, ovvero mediante l’utilizzo di switch di rete o altre soluzioni tecnologiche [specificare la soluzione adottata] | Specificare
Numero, dimensioni e posizionamento dei componenti hardware che costituiscono il sistema. Esplicitare la presenza di eventuali box di upscaling, encoder, decoder, alimentatori, ecc. specificando il loro ingombro e posizionamento | Specificare
Funzione Routing Audio-Video
Il sistema deve essere in grado di gestire segnali 4K/UHD; | Sì (specificare)
Il sistema di Videorouting deve essere di tipo aperto per potersi interfacciare facilmente con tutte le marche di sorgenti video oggi presenti sul mercato (sistema vendor-neutral); | Sì (specificare)
L’interfaccia di comando deve essere installata su monitor Touchscreen di controllo | Sì (specificare)
Il sistema deve riconoscere il più velocemente possibile la presenza o assenza dei diversi segnali video collegati, preferibilmente modificando automaticamente l’interfaccia | Sì (specificare)
Visualizzazione in modalità Multiview /Picture in Picture | Sì (specificare)
Oltre agli ingressi ed uscite video e specificati nel seguito, il sistema deve garantire la possibilità di gestire almeno due canali audio indipendenti in uscita e due in ingresso | Sì (specificare)
In ogni sala, il sistema deve essere dotato N°1 coppia di casse (altoparlante ambientale) ubicate fuori zona sterile. Le casse dovranno consentire l’ascolto di flussi audio in tutto il teatro operatorio | Sì (specificare)
CONFIGURAZIONE BASE
Deve effettuare il routing dei segnali video per un numero minimo di 8 ingressi attivi | Sì (specificare)
La configurazione proposta deve essere in grado di gestire diverse tipologie di ingressi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: DVI-HDMI, 3G-SDI, 12G-SDI, SDI, VGA, Display-Port. | Sì (specificare)
Il routing dei segnali video deve essere disponibile per almeno 6 uscite attive, per la distribuzione dei segnali verso le diverse destinazioni, tra cui almeno N.2 monitor di visualizzazione 4K/UHD collocati su appositi bracci ancorati alle lampade scialitiche e N.1 monitor large display a parete. | Sì (specificare)
CONFIGURAZIONE AVANZATA
deve effettuare il routing dei segnali video per un numero minimo di 12 ingressi attivi | Sì (specificare)
La configurazione proposta deve essere in grado di gestire diverse tipologie di ingressi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: DVI-HDMI, 3G-SDI, 12G-SDI, SDI, VGA, Display-Port. | Sì (specificare)
Il routing dei segnali video deve essere disponibile per almeno 10 uscite attive, per la distribuzione dei segnali verso le diverse destinazioni, tra cui almeno N.2 monitor di visualizzazione 3D-4K collocati su appositi bracci ancorati alle lampade scialitiche e N.1 monitor large display 4K a parete. | Sì (specificare)
Il sistema deve essere in grado di gestire, oltre ai segnali 4K/UHD, anche i segnali 3D | Sì (specificare)
N.2 radiomicrofoni per chirurgo per ciascuna sala con configurazione avanzata [specificare se i radiomicrofoni sono interscambiali tra le sale] | Sì (specificare)
Funzione registrazione digitale
Qualsiasi immagine o video, proveniente da qualsiasi apparecchiatura all’interno della sala, deve poter essere acquisita e registrata localmente su supporto digitale | Sì (specificare)
I filmati e le immagini devono poter essere archiviati temporaneamente su hard disk interno al sistema con memoria minima di almeno 1TByte. | Sì (specificare)
Deve essere possibile inviarli ad un server per immagini o archiviarli in formato DICOM su sistemi PACS qualora disponibili o esportarli tramite USB | Sì (specificare)
Deve consentire l’acquisizione e la registrazione di filmati o immagini statiche (snapshot). Video registrabili con risoluzione almeno Full-HD [specificare quanti segnali sono registrabili in contemporanea e con quale risoluzione] | Sì (specificare)
Il comando di tale funzione deve avvenire sullo stesso monitor di controllo touchscreen del sistema di Videorouting, con interfaccia semplice e immediata | Sì (specificare)
deve consentire funzioni di editing di base sulle informazioni precedentemente registrate, ovvero deve consentire la possibilità di aggiungere note/commenti, tagliare video, creare clip. | Sì (specificare)
La registrazione dei segnali video non deve influenzare in alcun modo il normale Videorouting dei segnali ai monitor | Sì (specificare)
Funzione streaming
Deve consentire la trasmissione di immagini e video in diretta dalla sala operatoria ad altre aree all’interno della Fondazione oppure esterne (ad esempio aule universitarie, congressi ecc.) | Sì (specificare)
Il comando di tale funzione deve avvenire sullo stesso monitor di controllo touchscreen del sistema di Videorouting, con interfaccia semplice e immediata | Sì (specificare)
L’operatore dovrà poter scegliere quali segnali video condividere, tra quelli presenti nella lista delle sorgenti disponibili | Sì (specificare)
Possibilità di oscurare i dati del paziente durante lo streaming | Sì (specificare)
Funzione videoconferenza (solo per sale con Configurazione Avanzata)
Deve consentire una connessione audio e video bi-direzionale con una o più stazioni remote. La stazione remota può essere all’interno della rete ospedaliera oppure esterna (ad esempio aule universitarie, congressi ecc.). | Sì (specificare)
L’operatore deve poter scegliere quali segnali condividere, tra quelli presenti nella lista delle sorgenti disponibili. Sarà valutata positivamente la possibilità di trasmettere più segnali video contemporaneamente. [specificare quanti segnali possono essere trasmessi contemporaneamente] | Sì (specificare)
Interfaccia grafica per la funzione di Videoconferenza deve essere semplice ed intuitiva e deve essere la medesima utilizzata per le funzioni di Videorouting e Registrazione | Sì (specificare)
Riproduzione a distanza deve essere di massima qualità e automaticamente scalabile a seconda della banda disponibile | Sì (specificare)
L’operatore in sala operatoria deve poter scegliere, tramite un tasto dedicato sul monitor touchscreen di controllo, i diversi layout di visualizzazione locale del segnale video di ritorno (diversi PiP ecc.) | Sì (specificare)
Possibilità di oscurare i dati del paziente durante la videoconferenza | Sì (specificare)
Gestione del sistema
Il sistema di integrazione di sala dovrà essere gestito tramite un touchscreen installato a parete | Sì (specificare)
Lo stesso touchscreen dovrà essere replicato sul campo operatorio per l’utilizzo da parte del personale. | Sì (specificare)
Interfaccia di comando deve essere user-friendly per favorire un uso facile ed intuitivo da parte degli operatori e deve consentire l’accesso alla totalità delle funzioni del sistema | Sì (specificare)
Interfaccia grafica deve offrire le possibilità di visualizzare una preview di ogni sorgente e monitor | Sì (specificare)
Pertanto, ciascuna sala dovrà essere dotata di:
Monitor di controllo touchscreen
N.1 Monitor di controllo touchscreen, di tipo medicale con risoluzione almeno full HD, facilmente sanificale e non intaccabile da sostanze disinfettanti | Sì (specificare)
Posizionabile su un braccio porta-monitor ancorato al Pensile lato chirurgo. Dovrà essere fornito completo di tutto quanto necessario per la corretta installazione ed il relativo ancoraggio al pensile, ovvero di un braccio orientabile porta-monitor applicabile su tutta la lunghezza della testata tecnica del pensile, completo di eventuale adattatore/interfaccia per l’ancoraggio del monitor stesso | Sì (specificare)
Alimentatore integrato o, se esterno, alloggiato sul retro del monitor per facilitare le operazioni di manutenzione | Sì (specificare)
In alternativa
La funzione di touchscreen di controllo può essere resa disponibile su uno dei monitor di visualizzazione, anziché sul monitor ancorato al pensile chirurgo
PC panel
N.1 PC Panel dotato di monitor di circa 24’’, con risoluzione almeno full-HD da installare a parete | Sì (specificare)
adatto all’utilizzo in sala operatoria in conformità alle normative vigenti, a garanzia del raggiungimento dei requisiti di sicurezza, sanificazione, qualità e operatività. Quindi di tipo medicale o altra soluzione idonea, da descrivere approfonditamente nella relazione tecnica richiesta | Sì (specificare)
parte PC allo stato dell‘arte e di ultima generazione, tastiera medicale facilmente sanificabile, mouse, presa USB | Sì (specificare)
alimentatore integrato o facilmente accessibile, al fine di semplificare le operazioni di manutenzione | Sì (specificare)
destinato anche alla gestione degli applicativi aziendali (ad esempio la Cartella Clinica Elettronica) ed alla visualizzazione delle immagini richiamate da PACS, pertanto dovrà rispettare le policy di sicurezza aziendali | Sì (specificare)
deve consentire la ripetizione delle immagini richiamate da PACS ai monitor di visualizzazione | Sì
Monitor di Visualizzazione - Per la CONFIGURAZIONE BASE
N.2 monitor di visualizzazione 4K/UHD di tipo medicale, almeno 31”, utilizzati per la visualizzazione delle immagini chirurgiche e radiologiche, da installare su due bracci porta-monitor orientabili, ancorati alle lampade scialitiche (uno per ogni lato). | Sì (specificare)
Alimentatori integrati o, se esterni, alloggiati sul retro del monitor per facilitare le operazioni di manutenzione. | Sì (specificare)
Tecnologia a LED di ultima generazione | Sì
Ciascun monitor dovrà essere collegato al sistema di Videorouting per la visualizzazione dei segnali in ingresso al sistema integrato | Sì
Monitor di Visualizzazione - Per la CONFIGURAZIONE AVANZATA
N.2 monitor di visualizzazione 3D-4K di tipo medicale almeno 31’’, utilizzati per la visualizzazione delle immagini chirurgiche e radiologiche, da installare su due bracci porta-monitor orientabili, ancorati alle lampade scialitiche (uno per ogni lato) | Sì (specificare)
Alimentatori integrati o, se esterni, alloggiati sul retro del monitor per facilitare le operazioni di manutenzione. | Sì (specificare)
Tecnologia a LED di ultima generazione. | Sì
Ciascun monitor dovrà essere collegato al sistema di Videorouting per la visualizzazione dei segnali in ingresso al sistema integrato. | Sì (specificare)
Monitor large display
Ciascuna sala dovrà essere dotata di N.1 monitor large display, da circa 55”, 4K/UHD da installare a parete, a filo muro. Tecnologia LED di ultima generazione. | Sì (specificare)
Adatto all’utilizzo in sala operatoria in conformità alle normative vigenti, a garanzia del raggiungimento dei requisiti di sicurezza, sanificazione, qualità e operatività. Quindi di tipo medicale o altra soluzione idonea, da descrivere approfonditamente nella relazione tecnica richiesta | Sì (specificare)
Dovrà essere collegato al sistema di Videorouting per la visualizzazione dei segnali in ingresso al sistema integrato | Sì
Alimentatore integrato o facilmente accessibile, al fine di semplificare le operazioni di manutenzione. | Sì (specificare)
Sistema di monitoraggio/sorveglianza attività Sale operatorie
Sistema di monitoraggio su display o altra soluzione, da installare fuori dalle sale operatorie, ad esempio nello studio del Coordinatore infermieristico, che consenta di avere informazioni real time sullo stato di avanzamento dell’attività nelle varie sale operatorie, ad esempio mediante la visualizzazione delle immagini delle telecamere ambientali, al fine di migliorare la gestione dei flussi di sala, evitando le continue aperture delle porte [descrivere la soluzione proposta] | Sì (specificare)
Tale funzionalità non deve influenzare in alcun modo le operazioni di videorouting, registrazione, streaming e videoconferenza (ove prevista) effettuate all’interno delle sale, ovvero deve essere completamente indipendente | Sì (specificare)
Completo di tutti i componenti, hardware e software, necessari per il corretto funzionamento. | Sì (specificare)
Telecamera ambientale
N.1 telecamera ambientale per ciascuna sala con configurazione base | Si
N.2 telecamere ambientali per ciascuna sala con configurazione avanzata | Si
risoluzione fullHD | Si
zoom controllabile dal monitor touchscreen | Si
completa di supporto idoneo, da ancorare secondo la modalità ritenuta più opportuna (ovvero si intende inclusa nella fornitura tutto quanto necessario per installazione del supporto, ad esempio eventuale piastra chimica) | Sì (specificare)
Cablaggio e pannelli attestazione
Tutto il cablaggio deve essere accuratamente documentato, al fine di consentire una facile ed agevole manutenzione negli anni successivi all’installazione | Sì
Il sistema deve prevedere un backup-cabling per le sorgenti video essenziali, al fine di garantire la presenza del segnale video anche in caso di guasto bloccante del sistema (mediante stesura di cavi di riserva) | Sì
Rispetto al numero minimo di ingressi richiesti per le due configurazioni (base ed avanzata), sarà valutata positivamente una ridondanza sia fisica che logica di ingressi sui pensili presenti in sala ed a parete [descrivere la configurazione proposta e specificare il numero di ingressi offerto] | No (specificare)