CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE  DI ESAME COMPLETO DELLE URINE: ANALISI CHIMICO-FISICA E DEL SEDIMENTO O FRAZIONE CORPUSCOLATA COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, ALL’ ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “C. BESTA”, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

# Allegato A.3

Caratteristiche  indispensabili

  - Analizzatori proposti per l’esame chimico fisico

Modello………………………………………………

  - Analizzatore proposto per l’esame del sedimento

Modello………………………………………………

  - Caratteristiche strumentali

Requisiti indispensabili  dell’Analizzatore per l’esame chimico-fisico

- Determinazione dei seguenti parametri:

- pH			si    no

- Glucosio		si    no

- Proteine		               si    no

- Bilirubina		si    no

- Urobilinogeno		si    no

- Chetoni		               si    no

- Nitriti			si    no

- Emoglobina		si    no

- Leucociti		si    no

- Peso Specifico		si    no

- Colore e aspetto	               si    no

- Completa automazione dell’analisi dal momento dell’aspirazione fino

- all’ottenimento del risultato analitico;						si    no

- Identificazione positiva del campione;						si    no

- Caricamento random in continuo dei campioni;				               si    no

- Potenzialità analitica ≥ 200 test/h;						si    no

- Sistema di controllo di corretto posizionamento della striscia			si    no

- Sistema di controllo di corretta dispensazione del campione			si    no

- Il sistema analitico proposto dovrà avere peso e dimensioni compatibili con gli spazi disponibili in Laboratorio (necessario un sopralluogo).

Requisiti indispensabili  dell’Analizzatore per l’esecuzione del sedimento /  frazione corpuscolata

Determinazione quantitativa dei seguenti parametri:

- Eritrociti			si    no

- Leucociti			si    no

- Cellule epiteliali 		                si    no

- Cellule transazionali		si    no

- Cilindri				si    no

- Batteri				si    no

- Miceti				si    no

- Cristalli				si    no

- Spermatozoi			si    no

Cadenza analitica di almeno 100 test/ora	si    no

Caratteristiche oggetto di valutazione

ESAME CHIMICO FISICO

- Possibilità di utilizzare strisce con parametri aggiuntivi oltre a quelli indicati nei requisiti tecnici

quali: albumina, creatinina, rapporto albumina/creatinina, rapporto proteine/creatinina          si    no

- Segnalazione di colorazione anomala dell’area reattiva				            si    no

- Caricamento in continuo delle strisce reattive senza interruzione del ciclo analitico	            si    no

- Peso specifico misurato con metodo refrattometrico				            si    no

ESAME DEL SEDIMENTO

- Differenziazione dei batteri per lo screening delle urino colture in completa automazione

(documentare ) 									            si    no

- Differenziazione automatica delle emazie (indicazione dell’origine dell’ematuria)	            si    no

- Utilizzo del sistema per analisi altri liquidi biologici con specifico programma,
senza pretrattamento del campione 						            si    no

- Modalità di agitazione del campione (descrivere)

- Modalità di lavaggio dell’ago campionatore al fine di eliminare contaminazione

e carry-over (descrivere)

- Livello documentato di caratteristiche analitiche (accuratezza, precisione, ripetibilità)

- Controllo di qualità a 2 livelli e a 5 parametri (eritrociti, leucociti, cellule, batteri, cilindri)       si    no

SOFTWARE GESTIONALE

- Analisi delle incongruenze mediante filtri di selezione e regole di auxilio

nella validazione dei dati								si    no

- Gestione dei Controlli di qualità con grafici di Levey-Jennings e stampa degli stessi          si    no

- Possibilità di differenziare l’accesso al software degli utenti per tipologia di profili	si    no

- Possibilità di Host-Query								si    no

- Validazione dei dati anche da remoto						si    no

TECNOLOGIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

- Possibilità di mettere in catena entrambi gli strumenti per l’esame chimico-fisico

con lo strumento per il sedimento							si    no

- Tempi di manutenzione del sistema giornaliera, settimanale e mensile a carico dell’operatore (indicare)

- Tempi e modalità di intervento di assistenza tecnica straordinaria (indicare)

- Fornitura di uno strumento a potenzialità minima e ridotte dimensioni per

l’utilizzo in urgenza								si    no

SICUREZZA INFORMATICA:

- Tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi operativi e del software antivirus, tecniche adottate per la riduzione dell'esposizione  alle minacce (hardening) (indicare)

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE  DI ESAME COMPLETO DELLE URINE: ANALISI CHIMICO-FISICA E DEL SEDIMENTO O FRAZIONE CORPUSCOLATA COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, ALL’ ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “C. BESTA”, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

# Allegato B

Caratteristiche del Sistema: Reagenti/carichi di lavoro

Numero test anno comprensivo di controlli e calibrazioni

Per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico:

| ## Analiti | # Carico di lavoro/ Anno | ## Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| - Esame chimico fisico urine tutti comprensivi dell’esame del sedimento urinario | 55.000 | quotidiana |

Si richiede inoltre la fornitura di 50.000 strisce reattive ad uso manuale contenenti aree reattive per la determinazione di peso specifico, glucosio, proteine, bilirubina, chetoni, urobilinogeno, sangue, leucociti, nitriti.

Per l’ASST Melegnano e della Martesana:

| ## Analiti | # Carico di lavoro/ Anno | ## Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| - Esame chimico fisico urine | P.O. Cernusco 25.200 P.O. Melzo 28.000 P.O Vizzolo 42.200 | quotidiana x 6 giorni/settimana |
| di cui comprensivi dell’esame del sedimento urinario | P.O. Cernusco 24.600 P.O. Melzo 27.400 P.O. VIzzolo 41.000 | quotidiana x 5giorni/settimana |

Si richiede inoltre la fornitura di 35.000 strisce reattive ad uso manuale contenenti aree reattive per la determinazione di peso specifico, glucosio, proteine, bilirubina, chetoni, urobilinogeno, sangue, leucociti, nitriti.

Per l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO:

| ## Analiti | # Carico di lavoro/ Anno | ## Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| - Esame chimico fisico urine | 12.000 | quotidiana |

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta”:

| ## Analiti | # Carico di lavoro/ Anno | ## Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| - Esame chimico fisico urine | 6.500 | quotidiana |
| di cui comprensivi dell’esame del sedimento urinario | 6.000 | quotidiano |

Si richiede inoltre la fornitura di 500 strisce reattive ad uso manuale contenenti aree reattive per la determinazione di peso specifico, glucosio, proteine, bilirubina, chetoni, urobilinogeno, sangue, leucociti, nitriti.

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE  DI ESAME COMPLETO DELLE URINE: ANALISI CHIMICO-FISICA E DEL SEDIMENTO O FRAZIONE CORPUSCOLATA COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, ALL’ ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “C. BESTA”, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

# Allegato C

Modalità di verifica del Sistema

Al fine di valutare l’idoneità e la capacità del Sistema a raggiungere, mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate nelle schede tecniche fornite dalla ditta offerente e richieste dal capitolato, durante il periodo di prova il laboratorio procederà  alla verifica dei metodi mediante:

- Precisione esame chimico fisico

Materiale di controllo di terza parte: 10 replicati / die per 5 giorni

Verifica della riproducibilità: % delle volte in cui si ottiene lo stesso valore

Confronto fra valore atteso e valore ottenuto (risultato entro una classe superiore e inferiore rispetto a quella attesa)

- Precisione esame chimico-fisico + sedimento

2 campioni diversi di urina fresca con valori patologici sono misurati 10 volte consecutivamente.

Verifica del livello di riproducibilità del conteggio di RBC, WBC, batteri ed eventuali altri elementi presenti (ad es. cilindri, cristalli)

- Accuratezza misura RBC, WBC

Un campione di sangue con valori di noti di RBC e WBC viene opportunamente diluito in fisiologica e vengono poi opportunamente aggiunte aliquote di questo campione diluito a campioni di urine privi di RBC e WBC in modo da ottenere 3 concentrazioni nell’ambito di misura del sistema. Ciascuna di queste 3 concentrazioni è misurata 5 volte. Si calcola lo scostamento tra il valore trovato ed il valore atteso .

- Confronto con la microscopia

Si scelgono 50 campioni di urina suddivisi tra normali (10 campioni) e patologici (40 campioni). I campioni vengono sottoposti ad analisi strumentale del sedimento (in doppio) e contemporaneamente vengono allestiti i preparati per la lettura al microscopio ottico.

Criterio di valutazione: % di casi in cui lo scostamento tra il valore ottenuto con il metodo di riferimento (microscopia ottica) e quello fornito dallo strumento modificano la classificazione clinica del soggetto.